Reingjering og oppbevaring av utstyr som brukast ved oksygenbehandling

Mål:

Denne prosedyra skal sikre at utstyr brukt til oksygenbehandling blir reingjort og oppbevart på ein slik måte at en reduserar risikoen for luftvegsinfeksjonar.

Deffinisjon:

Med utstyr til oksygenbehandling meinar vi: Nasekateter, nasebrille, ansiktsmaske, slangar mellom oksygenkjelde/luftfuktar og pasientnært utstyr. Oksygenflaske, oksygengenerator, oksygentank.

Ansvar:

Leiar er ansvarleg for at utstyr er tilgjengeleg, og at pleiepersonale har fått nødvendig opplæring. Pleiepersonale som utfører reinhald av nemnde utstyr er ansvarleg for å fylgje prosedyra .

Indikasjon:

Tilstandar som krev oksygenbehandling skal forordnas av lege.

Personale:

Plastforkle, sjå prosedyre for arbeidsantrekk

Handhygiene, sjå prosedyre for handhygiene

Hanskar: Det er ikkje nødvendig å bruke hanskar. Ynskjer ein likevel å nytte hanskar, anbefalar ein plast- eller vinylhanskar

Munnbind: sjå prosedyre for munnbind

Gjennomføring:

- Nasekateter

  - Skiftast minst 1 gong dagleg eller oftare.

  - Er eingongs og kastast

  - Ved sår nase, bruk barrieresalve.

- Nasebrille,

  - Reingjerast dagleg, bruk oppvaskmiddel og vatn,

  - Skiftast ved behov, minimum 1 gong pr veke.

  - Er eingongs, men kan brukast inntil ein veke.

- Ansiktsmaske

  - Maska er definert som eingongsutstyr, men kan brukast til ein pasient under føresetnad at den:

  - Reingjerast dagleg, bruk oppvaskmiddel og vatn,

  - Skiftast ved behov og kastast

  - Kastast når pasient ikkje har trong for maska lenger

- Mellomslangar

  - skiftast 1 gong pr veke, eller oftare ved behov, td. ved mykje forureining.

  - Er eingongs og kastast.

- Eingongs luftfuktar, kan brukast til vassflaska er tom.

- Fleirgongs luftfuktar, flaske med innmat

  - Flaske med innmat varmedesinfiserast dagleg

  - I sjukeheim brukast dekontaminator

  - I pasientens heim kokes flaske med innmat i 5 min.

  - Det kan brukast reint vatn i flaske.

- Etter bruk

  - Skal flaske med innmat varmedesinfiserast og tørkast før det koplast på oksygenbehaldar/generator

  - Det skal ikkje stå vatn i luftfuktaren under lagring.

- Oksygenbehaldar/generator med manometer

  - Ved bruk skal utstyret reingjerast minimum1 gong pr veke.

  - Etter bruk skal utstyret reingjerast og settast på egna lager

Ekstern referanse:

Handbok i smittevern for helseinstitusjonar i S&Fj